项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2025年12月22日 文件回执截止时间：2025年12月29日下午17点 遴选时间： 2025年12月30日下午14点30分 |
| 2 | 项目：后装机铱192源公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后装机铱192源 | - 用于Flexitron HDR后装治疗机。 - 主要性能参数及要求: - 放射源类型：铱192放射源。 - 具备唯一的设备可识别序列号，唯一的国家编码。 - 放射源活度：10Ci±1%。 - 包壳尺寸：4.6mm×0.86mm（长度×外径）。 - 包壳材料：不锈钢，AISI316L。 - 源芯尺寸：3.5mm×0.6mm（长度×外径）。 - 放射源出源范围≥1000mm-1400mm。 - 传输次数保证达到30000次。 - 放射源线缆：主要部分直径0.85mm。 - 服务内容： - 协助准备办理环保、公安等监管部门批文所需材料。 - 办理环保部进、出口审批表。 - 办理商务部《两用物项和技术进口许可证》。 - 订购放射源、清关、提货。 - 办理《放射性物质运输货包辐射水平及表面污染检查证明书》。 - 向公安部门申请办理新源《放射性物品运输证》。 - 负责在指定时间将放射运输至指定地点。 - 旧源退运至生产厂家。 - 现场有资质的原厂工程师提供安装更换服务。 - 包含FT新型号铱-192放射源假源线1根更换的材料费。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、需提供其他公立医院采购发票复印件。 3、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。 4、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品彩页一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日