项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年1月12日 文件回执截止时间：2026年1月19日下午17点 遴选时间： 2026年1月20日下午14点30分 |
| 2 | 项目：真空垫、定位膜等医用耗材公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体定位袋（体部真空袋） | - 用于放射治疗体位固定使用。 - 覆盖临床适用规格： （1）尺寸不小于：100×70cm； （2）面料材质：尼龙、TPU复合面料； （3）人体定位袋抽吸负压后，至少需能放置10天，质地坚硬，其气压应不低于-0.02MPa，提供第三方检测机构出具的检验报告； （4）人体定位垫射线穿透率≥98%，提供第三方检测报告； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 人体定位垫 （热塑塑形垫） | 1、用于放射治疗体位固定使用。 2、覆盖临床适用规格： （1）尺寸：人体定位垫（头颈肩部）不小于：50×50cm； 人体定位垫（体部）不小于：60×50cm； （2）人体定位垫使用过程不发生化学反应，不产生异味，初次塑形不成功可重复加热软化； （3）人体定位垫加热软化后可进行横向和纵向拉伸塑形； （4）人体定位垫射线穿透率≥98%，提供第三方检测报告； （5）人体定位垫塑形完成后形状稳定，没有变形风险； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 人体定位垫 (发泡胶） | 1、用于放射治疗体位固定使用。 2、覆盖临床适用规格： （1）规格：头颈肩部：A料≥200ml、B料≥200ml 体部：A料≥450ml、B料≥450ml （2）可主动塑形，适用于头部、头颈部、等全身各部位及特殊体型患者的放疗固定；成型后密度适中，无形变无漏气，与患者体表高度贴合，重复性好；成型时间不超过5分钟，支持单人操作； （3）提供气体检测报告，制作材料无毒、无刺激性气味，不会引起患者皮肤过敏及不适； （4）能与医院现有体位固定架配套使用，且为医院每套体架提供固定装置，确保产品与固定架之间不会位移； （5）成模过程中最高温度不超过55℃，提供检验报告； （6）产品无金属成分，制作成型后CT扫描影像无伪影； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 定位膜 | 1、用于放射治疗体位固定使用。 2、覆盖临床适用规格： （1）尺寸： 1.1、定位膜（头部）尺寸不小于：30x30cm 2.4mm厚 36%网孔； 1.2、定位膜（头颈肩部）尺寸不小于：45x30cm 2.4mm厚 36%网孔； 1.3、定位膜（头颈肩部 含口咬器）定位膜尺寸不小于：45x30cm 2.4mm厚 36%网孔；配套口咬器：可调整是否压舌； 1.4、定位膜（颈肩部）尺寸不小于：48.6x34.3cm 2.4mm厚 36%网孔； 1.5、定位膜（体膜）尺寸不小于：46.3x48cm 2.4mm厚 36%网孔； 1.6、定位膜（腹压膜 带呼吸气囊）定位膜尺寸不小于：55x45cm 2.4mm厚 36%网孔；呼吸气囊：可充气加压，有效压迫限制膈肌运动； 1.7、定位膜（颈胸部）尺寸不小于：50x45cm 2.4mm厚36%网孔； 1.8、定位膜（头部 SRS）尺寸不小于：采用前后两片热塑膜联合固定不小于：30x25cm 3.2mm厚 10%网孔； （2）定位膜硬度≥50邵氏D，6MV能量等级100cm源轴距条件下射线穿透率≥99%，提供第三方检测机构出具的检验报告； （3）定位膜加热软化温度不超过70℃，加热时间≤3min，加热完成后可进行拉伸塑形，最大拉伸率≥100%，塑形操作时间≥30S，提供第三方检测机构出具的检验报告； （4）定位膜冷却定型时间≤15min，塑形完成24小时收缩率≤0.3%，提供第三方检测机构出具的检验报告； （5）定位膜需具有抗菌涂层，产品第一次使用24h抗菌测试对大肠杆菌的抗菌率>99% ，金黄色葡萄球菌的抗菌率>99%，提供第三方检测机构出具的检验报告； （6）定位膜需具有防粘涂层，加热软化后折叠受压不自粘，提供第三方检测机构出具的检验报告； （7）定位膜需具有良好的生物兼容性，对皮肤无刺激、致敏作用，提供第三方检测机构出具的检验报告； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日