肿瘤防治综合大楼日间输液呼叫系统

需求调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：肿瘤防治综合大楼日间输液呼叫系统 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年 1 月 16日至 1月 22日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年 1月23日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 钱工、刘工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 数量 预算（万元） |
| --- | --- |
| （一） | - 肿瘤防治综合大楼日间输液呼叫系统 |

二、技术功能及服务要求

1、合同包（一）

- 为保障患者输液安全、优化就诊流程提升管理效率，构建一个高效、智能的输液服务环境，现征集福建省肿瘤医院肿瘤防治大楼3至4层日间病房排队叫号、输液监管系统建设方案。

- 主要技术参数如下：

| 序号 | 项目 | 主要技术参数要求 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能分诊系统 | - 1.与医院HIS信息系统等相关信息系统对接，实现患者通过自助签到机、微信公众号/小程序进行签到，通过智能分诊、语音及屏幕显示叫号等完成就诊及输液流程。 - 2.支持患者在公众号/小程序、床头终端实时查看等待人数、预计候诊时间。 - 3．系统可设置优先级规则（如老年人、军人、VIP优先），并允许护士站进行灵活调度（如复诊、过号处理），并考虑未来功能扩展的可能性。 - 4．可灵活、合理的安排过号、回诊等患者，对“预约、急诊、回诊、老年”等的患者进行合理的调配和显示，护士站叫号客户端可根据不同队列做不同提示标识与报答时间展示，可进行选择呼叫。 |
|  | 医护对讲系统 | - 1.支持实现手持终端之间与医护主机/分机、床头终端等进行双向实时通话功能； - 2.系统支持床头终端呼叫时与医护人员配备的手持终端、穿戴设备、病区显示终端等保持呼叫联动，并通过状态灯闪烁和声音提醒，显示呼叫床号等信息，护士可以点击“确认”按钮，及时响应和处置呼叫请求。 - 3.床头终端、卫生间呼叫器发起呼叫或增援请求，需要在工作日志大屏的上需要显示呼叫或增援，并带有语音播报功能，出现多人同时发出请求时，系统会根据发起请求的时间按顺序轮循显示和播报。 - 4.显示终端需内置医疗专用计算器，支持护理计时、吸氧计时、输液计时、化疗用药计时等功能，计时即将结束时，系统自动触发呼叫提醒，提醒护士提前做好准备工作。 - 5．医护人员可通过手持终端或PC端编辑备注患者特殊情况（如：HIV患者标识等），备注信息需实时同步至各终端，以便所有诊疗人员实时查看，保障诊疗连贯性； - 6．支持需跟排队叫号系统互联互通，在床头终端显示对应叫号数据。 - 7.系统支持床头终端呼叫时与医护人员配备的手持终端、穿戴设备、病区显示终端等保持呼叫联动，并通过状态灯闪烁和声音提醒，显示呼叫床号等信息，护士可以及时响应和处置呼叫请求。 - 8.通过PC端/PDA等操作端实现叫号器与操作窗口绑定，对接排班信息实时更新显示操作人员信息。 - 9.除了与医院的HIS系统进行对接的护理项目，医护人员还可以根据患者实际护理需要进行动态增加、删除、修改等操作。系统支持触摸手写操作，如护理备注、注意事项等，并且带有文字输入提示功能，方便医护人员的录入。 - 10.支持自定义护理指标调整显示，可根据不同病区不同的关注点进行自定义设置需要展示的护理指标。 - 11.通过PC端/PDA等操作端实现叫号器与操作窗口绑定，对接排班信息实时更新显示操作人员信息。 |
|  | 输液监控系统​ | - 1.利用传感器技术实时监测液体低落及输液完毕，在出现异常时自动报警，实现医护人员的远程集中监控，并考虑未来功能扩展的可能性。 - 2.支持在PDA手持终端、护士站屏幕及电脑PC端等实时显示剩余液量和剩余时间，对于输液进程异常情况，系统会通过语音、光感、震动提醒警示医护人员及时进行处理。 - 3.系统需自动统计日间病房每日输液人次、平均输液时长、异常事件发生次数及处理时长、护士工作量等数据。 - 4.系统可实现实时展示从医嘱下达、审核、配液接收、配药、出仓到执行输液及输液结束全流程，可通过PC端、PDA、床头终端、输液监控大屏上查看输液全流程闭环管理和信息追溯全流程。 |

- 所需设备名称及数量如下：

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站 | 医护管理主机 | 2 |
| 2 | 候诊区 | 55寸候诊大屏 | 2 |
| 3 | 输液台 | 32寸一级窗口屏（或LED彩屏2套） | 10 |
| 4 | 抽血室 | 32寸一级窗口屏（或LED彩屏2套） | 14 |
| 5 | 注射室 | 32寸一级窗口屏（设备尺寸待定） | 2 |
| 6 | 护士站 | 55寸护士站触摸日志大屏 | 2 |
| 7 | 走廊 | LED走廊双面屏 | 4 |
| 8 | 输液位 | >=10.1英寸床头智能终端 | 150 |
| 9 | VIP病房 | >=15.6床头智能终端（含摇臂支架） | 8 |
| 10 | 全区 | 输液监测器（含防盗锁扣、充电座） | 20 |
| 11 | 全区 | 55寸显示大屏 | 8 |
| 12 | 卫生间 | 紧急呼叫按钮 | 16 |
| 13 | 候诊区 | 自助报到一体机 | 4 |
| 14 | 全区 | 功放音响及喇叭（套） | 4 |
| 15 | 全区 | 辅材，安装及调试 |  |

- 三、其他要求：

- 1.本项目系统须同时覆盖我院滨海院区，功能与技术要求与本部院区一致。应结合我院实际医疗及管理需要，对系统进行客户化修改，包括但不限于结合医院实际管理需求。

- 2、由于本项目系统需符合国产化要求，不得使用主管部门禁止使用的操作系统及数据库，乙方需为本项目系统提供全面的国产化适配与升级改造服务，确保系统在功能、性能及安全性等多方面达到国产化标准。同时本项目验收前乙方按政策或是按院方需要提供有资质的第三方公司开展的密码应用安全性测评、信息技术应用创新符合性测试，并提供相关的证明。暂时未能实现的，后续政策要求时不再另行收费。

- 3、本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（简称：三级等保2.0）及密码应用安全性评估，并在以上评审中协助完成本系统评审工作。

- 4、三年内免费实施政策性国家、省市各平台的数据接口、数据上传等服务及免费实施国密改造、国产化改造，包括但不限于：福建省卫健委居民健康综合服务平台、福建省三医一网数据上报平台、福建省检查检验结果互联互通互认平台、福建省卫健委多码融合项目等，产生相应指标，推送至医疗平台接口中（涉及其他系统，应与其他系统配合实施）。

- 5、本项目系统应提供与医院HIS，电子病历、危急值平台、报告平台、麻醉耗材、患者360（含HIS360、CDR360）等系统无缝集成接口，符合电子病历6级、医院的互联互通5级、智慧医院4级的建设要求。

- 6、本项目为交钥匙工程，本项目系统与各业务系统及设备的数据接口由中标人自行负责。本项目涉及院内现有各业务系统接口的，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 7、具备与集成平台通过统一的数据接口，实现浏览各检查报告具备通过系统集成平台按照国家、院内、院级数据集标准进行数据交换。具备多模式下数据交换接口的切换管理，诸如：集成平台出现故障时，可切换成应用系统服务接口模式或数据表模式，集成平台恢复时，可重新切换成集成平台。

- 8、根据国家《医院信息系统功能规范》第十二条以及国家信息化建设审计要求，必须提供完整的总体设计报告、需求分析说明书、上线测试报告、操作使用手册、系统维护手册等。

- 9、数据具备各数据表基础数据项的完整性，诸如：数据的创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间等；具备应用系统数据修改痕迹管理，各项核心业务的数据修改必须以日志形式保存，数据修改日志至少必须有“数据基础信息”、“修改前数据”、“修改后数据”、“修改人”、“修改时间”五个部分核心数据项组成；具备应用系统可以手动设置本地日志的保存目录，并自动必须定期清除。

- 10、本项目系统所有的工作流程节点（诸如：工作环节名称、患者ID、操作人、操作时间等）必须发送至全院工作流程管理平台进行接收、存储；本项目所涉及的影像文件（照片、图像等），则必须与全院统一影像数据中台实现交互，全部由全院统一影像数据中台进行管理（接收、存储、调阅等），原则上本项目服务器及应用系统不保存所涉及的影像文件（照片、图像等）；各具体接口技术方案待实施时由采购人提供。

- 11、与医院现有CA数字签名功能实现对接，满足医院各法规需要。

- 12、本项目系统若需接入医院APP(实现院外移动端查询)，则中标人应提供H5接口，并支付相应接口费用（不超过3万元），是否需接入医院APP以项目验收时采购人需求为准。

- 13、在本项目系统软件使用及维保有效期内，本项目软件在每个使用科室使用的终端数量不受限制，数据不得加密，不得使用加密狗、打印加密、功能加密等任何软件使用约束。同时，乙方须如实向甲方提供数据库管理员的用户名、密码以及相关用户权限信息，不得隐瞒。不得通过任何技术手段限制系统内容，数据表结构不得加密，且必须如实提供给甲方。

- 14、本项目软件部分按总价进行报价，不能以安装工作站数量进行报价。

- 15、本项目需完成旧系统中的历史数据导入，旧系统中非自动产生的数据（如手工输入值等），在新系统中可不体现或以默认值体现。若有涉及接口费用，由中标方负责，采购人不再向中标人支付接口费用。

- 16、本项目软件版面色彩、风格等应按医院要求设计制作；软件标题只能出现医院logo及系统名称，不能出现公司名称，公司名称允许在帮助（help）的关于（about）中出现。具体版面另行通知。

- 17、本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页、相关三证等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日