福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：大孔径CT模拟机维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年5月7日至5月13日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年5月14日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 大孔径CT模拟机（2台）维保服务 | 1年 | 90 |

- 技术功能及服务要求

（一）：大孔径CT模拟机维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径CT模拟机维保服务（1年） | 1.供应商需提供飞利浦大孔径CT标准保修：不限次人工，备件；备件包含：如高压、重建柜、电源、主板、探测器、CT床、激光灯、高压注射器等。保修不含球管。 2.供应商需配备至少2名的飞利浦brilliance bigbore CT维修工程师，供应商需提供经原厂技术培训认证的技术培训结业证书复印件。提供原厂官方查询链接和工程师资料查询截图。 3.供应商须保证提供的备件为原厂备件，备件供应100%保障。供应商需提供证明文件或采购文件。 4.供应商须能合法获得、使用在有效期内的原厂故障诊断软件平台,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。供应商需提供证明文件。 5.保修期内设备的开机率：≥95％（按医院实际工作日计算） 6.服务期内，供应商须提供24小时×365天热线支持的报修电话。 7.在拨打报修电话后，供应商须在1小时内电话响应，并给予在线技术支持、答疑和指导采购人排除简单的故障。在确定需要现场维修情况下，2日内（含周末及法定节假日）派遣工程师到达现场进行维修。 8. 供应商有提供原厂球管的能力，提供球管采购合同、合格证等复印件。 9. 供应商能够及时合法获取原厂系统安全性、完善性软硬件升级通知并免费提供原厂系统安全性、完善性软硬件升级服务，提供承诺函。 10.服务期内，每年提供每台设备至少3次保养，并提供符合原厂技术要求的一份书面报告送设备管理部门备案保养报告。设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准等。 11.供应商须提供相应设备稳定性检测报告。维修、质控工具须定期校正，并提供相应的校正证明材料。 12. 设备故障维修后，因硬件更换及软件变更或升级，供应商能够针对变更或升级的软硬件，重新组织对采购人相关操作人员和技术人员进行培训。 13.供应商可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日