项目名称:医用耗材（试剂）公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年6月12日 文件回执截止时间：2026年6月22日下午17点 遴选时间： 2026年6月24日下午15点 |
| 2 | 项目：医用耗材、试剂公开遴选（二次挂网） |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促红细胞生产素测定试剂 | 1、产品适用范围：适用于患者外周血检测患者促红细胞生成素的水平。 2、适用方法学：化学发光法、酶联免疫吸附法 3、性能指标： 3.1 样本类型：检测样本为血清、血浆、全血， 3.2 灵敏度：ELISA试剂盒灵敏度下限低于3pg/mL，化学发光法试剂盒检测下限低于0.6mIU/mL。 3.3 特异性：特异性抗体能有效区分内源性EPO与外源性重组EPO，确保检测结果准确。 3.4试剂盒装量 实际装量应不小于规格标示量。 3.5操作性 可单人份检测，可随时检测，试剂操作简便，15分钟出结果。 3.6重复性 用正常样本重复测试，CV值小于15%。 4、储存条件及有效期：常温保存，不需冷链运输，有效期大于12个月。开瓶后2~8℃保存可稳定数天。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、医用耗材C码在福建省医用耗材阳光采购结果共享范围内的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 3、遴选会上需提供样品（若有） 4、需提供我省其他公立医院采购发票复印件（若有） 5、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 6、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。以厂家、代理商为代表参加投标，其配送资格需满足我院供应商管理要求。 |
| 2 | 血小板活化功能测定试剂 | 1、适用范围广：通过检测血液样本中的血小板活化标志物包括且不限于CD62P、CD41、CD61、CD42a、CD42b、CD45等因子的表达水平，准确评估血小板的活化状态，适用于临床诊断、治疗监测及科研。 2、适用方法学：流式细胞术、化学发光法 3、产品要求： 3.1 样本类型：检测样本为全血。 3.2可准确检测血小板活化标志物包括且不限于CD62P、CD41、CD61、CD42a、CD42b、CD45等因子的表达水平，支持根据临床需求灵活组合检测项目。 3.3灵敏性：可检测到极低浓度的血小板活化因子，或能识别出血液中少量处于活化状态的血小板。 3.4 特异性：针对血小板特定标志物设计，与其他细胞或物质无交叉反应，能特异性地检测血小板活化。 3.5重复性：同一试剂盒在不同批次、不同操作人员检测时，结果具有较高的一致性和稳定性。板内、板间变异系数较小，板内、板间变异系数均小于10%。 3.6稳定性：在规定的保存条件下，试剂盒中的抗体、缓冲液等成分能在较长时间内保持活性和性能。有效期≧12个月。 |  |
| 3 | 抗内因子抗体测定试剂 | 1、产品适用范围：用于体外定性检测人血清、血浆样本中抗内因子抗体。 2、适用方法学：化学发光法、酶联免疫吸附法 3、性能指标： 3.1 样本类型 检测样本为血清、血浆。 3.2 灵敏度：化学发光法试剂盒检测下限低于0.5U/mL，ELISA试剂盒灵敏度下限达到pg级别。 3.3 特异性：不与其它自身抗体（如抗胃壁细胞抗体、抗线粒体抗体等）发生交叉反应，特异性≥95%。提供交叉反应验证报告，证明试剂盒对目标抗原的特异性识别能力。 3.4重复性 用正常样本重复测试 CV≤10%。 3.5 批间差 用正常样本重复测试 CV≤15%。 3.6 操作性 可单人份检测，可随时检测，试剂操作简便，45分钟内出结果。 3.7一次校准使用周期 不低于28天。 4、储存条件及有效期：2~8℃密封避光保存，有效期大于18个月。开瓶后2~8℃避光保存可稳定数天。 |  |
| 4 | 抗神经抗原抗体测定试剂 | 1、产品适用范围：适用于体外定性检测人血清、血浆样本中抗Hu、Ri、Yo、PNMA2(Ma2/Ta)、CV2、Amiphysin抗体，支持根据临床需求灵活组合检测项目。 2、适用方法学：化学发光法。 3、性能指标： 3.1 样本类型 检测样本为血清、血浆。 3.2 灵敏度：最低检测限应≤0.1 U/mL，确保能准确检出低浓度样本。 3.3 特异性：与常见干扰物质（如溶血、血脂、胆红素等）无交叉反应，检测结果不受样本中其他成分影响，特异性不低于95%。 3.4 重复性 用正常样本重复测试 CV≤10%。 3.5 批间差 用正常样本重复测试 CV≤15%。 3.6 操作性 可单人份检测，可随时检测，试剂操作简便，45分钟内出结果。 3.7、一次校准使用周期 不低于28天。 4、储存条件及有效期：2~8℃密封避光保存，有效期大于12个月。开瓶后2~8℃避光保存可稳定数天。 |  |
| 5 | ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶法） | - 适用范围广：用于ABO血型反定型检测，以及作为质控微管在ABO和Rh正定型试验中对待测红细胞进行质控试验。仅用于临床检验，不用于血源筛查。 - 适用方法学包括：微柱凝胶法。 - 主要组成成份：检测卡各微孔管凝胶含无抗体缓冲介质与防腐剂，微孔管通过卡面标签区分识别。 - 性能指标： 4.1 灵敏度 4.1.1 采用A1型、B型反定型试剂红细胞，分别检测抗A、抗B血型定型试剂（单克隆抗体）国家参考品效价，均不低于同步反定型试管法检测效价。 4.1.2 执行4个不相容试验柱中，A型试剂红细胞与B型、O型血清/血浆反应，B型试剂红细胞与A型、O型血清/血浆反应，检测卡凝集强度均不低于同步交叉配血试管法的反应凝集强度。 4.2 重复性 同批检测卡应对下述两项进行验证： 4.2.1 检测卡使用凝集强度1＋稀释度的抗A国家参考品，与A1型、B型反定型试剂红细胞重复检测10次，结果一致；阳性凝集强度≥1＋且差异不超1＋，阴性无凝集、溶血等难分辨现象。 4.2.2 检测卡使用凝集强度1＋稀释度的抗B国家参考品，与A1型、B型反定型试剂红细胞重复检测10次，结果一致；阳性凝集强度≥1＋且差异不超1＋，阴性无凝集、溶血等难分辨现象。 5、储存条件及有效期：在规定的保存条件下，有效期≧12个月。 |  |
| 6 | 血气、电解质、代谢物、红细胞压积定标液 | 1、用于配套血气分析仪使用。 2、覆盖临床适用规格：配套血气分析仪ABL9使用（若不符，可提供相应的配套检测设备），对酸碱度(pH)、二氧化碳分压(pCO2)、氧分压(pO2)、钾离子浓度(cK+)、钠离子浓度(cNa+)、钙离子浓度(cCa2+)、氯离子浓度(cCl-)、乳酸浓度(cLac)和红细胞压积(Hct)项目检测时进行定标； 含缓冲液（MOPS），无机盐，表面活性剂（2,5,8,11-四甲基-6-十二碳炔-5,8-二醇乙氧基化物），防腐剂（2-甲基-2H-异噻唑-3-酮）和气体。 |  |
| 7 | 塑料胰管支架 | - 用于胰管狭窄及ERCP治疗后胰液引流。 - 覆盖临床适用规格：含支架和导引系统，直径至少有5FR/7FR等规格，长度：2-18cm，可过0.035导丝；具备单猪尾型、锥形头端、多侧孔、不透X光标记等性能，需兼具推送性和柔软度。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |
| 8 | 同种异体骨修复材料 | 1、用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合及非承重骨的重建。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件（若有）。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套（若有）。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日