福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：标本智能采集系统项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年6月24日至7月1日17点 调研会时间：2026年7月2日下午15点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 标本智能采集系统 | 1套 | 100 |

- 技术功能及服务要求

（一）：标本智能采集系统

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标本智能采集系统（1套） | 1、备管系统应满足至少8个窗口的备管需求； 2、单台备管机支持标本管种类≥10 种，至少支持 2个窗口尿管贴标发放(可另配专用备管机实现)，系统分类叫号含尿液检查患者到相应窗口； 3、单台备管机配备打印模块≥2个，备管速度≤4秒/管；具备有标签余量检测功能； 4、可装载真空采血管总量应≥900支，支持不停机随时加管，支持整把加管，具备样品管数不足提示或报警功能； 5、对现有抽血台面进行改造，配备桌下轨道运输系统； 6、配置1台≥16 通道分拣仪，自动分拣速度≥2000 支样本/小时； 7、配备悬浮式气动标本单管运输系统，满足将8个窗口采集的样本不延误传输至5楼分拣机，具备速度缓冲功能； 8、提供叫号系统，采用与现有自助取号机连接或配备至少 2台取号机方式满足高峰期排队取号的要求，支持预约患者报到取号； 9、提供8个智能采样工位，合打印机、扫描器、触摸屏一体机、采样桌椅等，每个工位各1套。配备75寸叫号显示大屏2台，窗口显示屏8台； 10、采样系统支持拍照功能，可以对受检者进行图像采集； 11、系统可实时监控叫号、备管、运输及分拣全过程，出现异常提供报警提示； 12、系统包含与 HIS 及 LIS 的连接。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数响应对比表。

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

10、报价单。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日